电阻真空变送器使用手册

Pirani Vacuum Gauge User Manual

RBP-201系列

成都睿宝电子科技有限公司

Chengdu Reborn Electronics Technology Co., Ltd.

目  录

1 产品基本信息	1

1.1 产品概述	1

1.2 产品构成	1

1.2.1 工作原理	1

1.2.2 外观尺寸	2

1.3 技术参数	3

1.4产品型号定义	4

1.5包装与交货清单	4

2 安全	5

2.1 安全标识	5

2.2 人员要求	6

2.3 安全规则	6

3 使用环境要求	7

3.1 温湿度要求	7

3.2 气体种类依赖性	7

3.3 供电要求	8

4 安装及使用	9

4.1 安装	9

4.1.1 真空系统超负荷	9

4.1.2 真空系统过压	9

4.1.3 接地保护	9

4.1.4 真空组件	9

4.1.5 污染敏感区域	10

4.1.6 真空连接	10

4.1.7 电气连接	10

4.2 操作使用	11

4.2.1 运行	11

4.2.2 变送器调节	11

4.3 模拟输出	11

4.3.1 标准公式1（1.1 VDC-10 VDC）	11

4.3.2 标准公式2（1.9 VDC-9 VDC）	12

4.3.3 标准公式3（2 VDC-10 VDC）	12

4.3.4 10 Torr线性公式（0-10 VDC）	14

4.4 通讯	14

4.4.1 通讯协议	14

4.5 继电器	20

4.5.1 继电器设置	20

4.5.2 继电器迟滞值	20

5 售后	21

5.1 维修及返厂	21

5.2 保养	21

5.3 技术支持	21

5.4 责任与质保	21

产品基本信息

1.1  产品概述

1.2  产品构成

1.3  技术参数

1.4  产品型号定义

1.5  包装与交货清单

  - 产品概述

RBP-201电阻变送器的测量范围为5.0×10-2 Pa到1.0×105 Pa，变送器采用RJ-45接口。

RBP-201电阻变送器根据灯丝来分类有两种型号，一种是钨丝型，一种是铂铱丝型。其中铂铱丝型为耐腐蚀型，与钨丝型相比零点稳定性稍弱。

RBP-201电阻变送器采用RJ-45电气连接接口输入14 VDC~30 VDC直流电压，并输出0到10 VDC模拟电压信号。本系列变送器根据不同的适用设备，可选配多种腔体检测接口，包含NW16-KF、NW25-KF等。

产品构成

RBP-201电阻变送器由皮拉尼变送器电子控制部分构成，电子控制部分包含驱动电路、检测电路、控制电路等，变送器更换。外部留有一个气路接口和一个电气接口。

    - 工作原理

皮拉尼变送器是利用热导原理测量真空度的。在一定的真空范围内，气体的导热率和气压值成正比。将一根热丝加热到比环境温度高约100℃，并通过反馈电路使之稳定维持；热丝上的热损失由热辐射、热丝支架热传导、气体散热组成。当环境温度不变时，由于热丝温度也恒定，则热辐射和支架散热不变；而当气压值变化，由于空气热导率的变化，空气散热产生变化；热丝的加热电压随气压变化而变化。通过测量热丝加热电压即可测量真空度，通过软硬件补偿环境温度变化带来的误差。

外观尺寸

单位：mm

技术参数

| 关键规格 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测量范围（空气,氧气,一氧化碳,氮气） | 5.0×10-2 Pa~1.0×105 Pa |
| 精度（氮气） | 1.0×10-1 Pa~1.0×104 Pa ±15% 5.0×10-2 Pa~1.0×10-1 Pa ±50% 1.0×104 Pa~1.0×105 Pa ±50% |
| 重复性 | 1×10-1 Pa~1.0×104 Pa ±2% |
| 模拟输出范围 | 0-10 VDC |
| 有效输出范围 | 1.9 VDC~10 VDC |
| 继电器设定范围 | 2.67 VDC~9.61 VDC |
| 电压压强换算 | 1.286 V/dec |
| 错误信号 | 0-0.5 V |
| 灯丝断裂 | 0.1 V |
| 模拟输出阻抗 | 2×4.7 Ω |
| 最小输出阻抗负载 | 10 kΩ，防短路输出 |
| 测量识别 | 27 kΩ |
| 输入电压 | 14 VDC-30 VDC |
| 功率 | <1 Watt |
| 最大过压压力 | 1 MPa(10Atm) |
| 工作温度 | 5 ℃~60 ℃ |
| 存储温度 | -20 ℃~65 ℃ |
| 入口保护等级 | IP40 |

  - 1.4产品型号定义

  - 1.5包装与交货清单

RBP-201电阻变送器包装内包含如下附件：

- 电阻变送器*1

- 合格证*1

- 校准针*1

安全

2.1  安全标识

2.2  人员要求

2.3  安全规则

  - 安全标识

本用户手册中使用的安全标识分为警告、注意、提示三大类，定义如下：

|  | 警告标识表示对人员有危险，它提示要注意的步骤、操作或状态等，如果不正确执行或遵守，可能会导致人身受到伤害。 |
| --- | --- |
|  | 注意标识表示对设备有危险，它提示要注意的步骤、操作等，如果不正确执行或遵守，可能会导致产品完全或部分损坏。 |
|  | 提示标识表示重要信息，它提示某些步骤、操作或者状况需要重点强调。 |

本节对产品本体上的标识进行说明，如下表：

| 注意高温 | 安装方向 |
| --- | --- |

人员要求

只有经过技术培训的人员才能安装、维护、维修、修理和使用本产品。

安全规则

请勿安装替代部件或对变送器进行任何未经授权的修改。

如果使用危险材料，用户必须遵守本手册说明的安全预防措施，必要时彻底清洗变送器，并确保使用的材料与本产品中的材料兼容，包括任何密封材料。

安装变送器后，或在将其从系统上拆除之前，用清洁干燥的气体彻底清洁变送器，以清除以前使用过程中可能存在的气体残留。

处理使用过的变送器时必须在通风罩下清洗，必须戴手套进行保护。

为避免爆炸，请勿在爆炸性环境中操作本产品，除非该产品已获得专门认证，可用于此类操作。

所有变送器配件必须与变送器规格一致，并与变送器的预期用途兼容。根据说明书进行组装和固定接口。

仔细检查所有真空部件连接，以确保密封。

切勿在高于额定压力的压力下运行（最大允许压力请参阅产品规格）。

使用环境要求

3.1  温湿度要求

3.2  气体种类要求

3.3  供电要求

  - 温湿度要求

RBP-201电阻变送器对于运行环境有一定的要求，主要包括以下几点：

1. 温度要求：RBP-201电阻变送器的使用温度一般在5℃~60℃之间。如果温度过高或过低，会影响变送器的精度和稳定性。

2. 湿度要求：RBP-201电阻变送器在工作过程中需要保持相对干燥的环境，一般要求相对湿度不超过80%。如果湿度过高，可能会导致变送器内部的电路出现短路或腐蚀等问题。

3. 其他运行环境要求：RBP-201电阻变送器建议在洁净、无尘的环境中使用，以避免灰尘或气体沉积物对变送器的干扰。另外，需要避免变送器受到机械震动或碰撞等外力干扰，以确保其精度和稳定性。如有粉尘等污染，请在真空接口上加过滤措施。

4. 对于不使用需长期保存的RBP-201电阻变送器，需要放置在干燥柜中，避免潮湿环境造成灯丝腐蚀。

注：为了保证RBP-201电阻变送器的精度和稳定性，请确保变送器的运行环境符合上述要求。如若在潮湿或腐蚀环境中使用，请选择耐腐蚀性的铂铱丝版本。

气体种类依赖性

RBP-201电阻变送器测量值与气体有关。干燥的空气、氧气、一氧化碳和氮气无需校准。对于任何其他气体类型，都需要进行转换，以获得正确的压力读数。

压力范围低于100 Pa的校准系数：

| 气体 | He | Ne | Ar | Kr | Xe | H2 | CO2 | Water vapor | Freon 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矫正 系数 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |

P = 实测值×校正系数

供电要求

供电范围：14 VDC~30 VDC（推荐使用24 VDC电源）。

安装及使用

4.1  安装

4.2  操作使用

4.3  模拟输出

4.4  通讯

4.5  继电器

  - 安装

真空系统超负荷

如果在真空系统加压时打开卡环，可能造成变送器喷出和气体逸出的伤害；当真空系统加压时，不要打开任何卡环。要使用适用于过压类型的夹具。

真空系统过压

两件式中心环的KF连接无法承受这样的压力。过程介质可能被泄露而危害您的健康。需使用带有外部保护的三件式中心环。

接地保护

未正确接地的产品在事故情况下是十分危险的。变送器必须与接地的真空室进行电气连接，该连接必须符合EN61010保护连接的要求。

真空组件

污染和损坏会影响真空组件的功能。操作真空部件时，应采取适当措施，确保清洁，防止损坏。

污染敏感区域

徒手接触产品或其部件会增加污染概率。在这些区域操作时，请务必戴上干净的无绒手套并使用干净的工具。

真空连接

该仪表可以在任何方向上安装。为了防止冷凝物和颗粒进入传感器，建议选择水平或竖直的位置，并使用一个带有定心环和过滤器的密封件。安装仪表后需要进行调整，以确保安装位置便于使用校准按键。

电气连接

RBP-201电阻变送器的电气连接示意图如图所示。如果没有传感器电缆，请按下表制作一个。将传感器电缆连接到仪表和控制器上。

注：如果用户自行制作电缆，请一定注意网线的不同标准，以实测线序为准，而非网线线色。

| Pin 1:电源 Pin 2:电源公共端，GND Pin 3:电压输出 Pin 4:变送器标识 Pin 5:电压输出公共端 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通讯版本 | 继电器版本 （1个OC门继电器） | 继电器版本 （2个固态继电器） |
| Pin 6:RS485_A或RS232_TX Pin 7:RS485_B或RS232_RX Pin 8:通讯GND | Pin 6:继电器输出 Pin 7:保留 Pin 8:保留 | Pin 6:继电器SP2 Pin 7:继电器SP1 Pin 8:继电器公共端 |

  - 操作使用

运行

上电之后，请预热至少10分钟，以获得稳定读数。无论压力如何，强烈建议连续使用，中途不要断电。

变送器调节

变送器出厂时已被校准。由于长期使用或污染，可能会发生零点漂移。如有必要，进行定期调零。若测量气体变化，也需重新校准。调零时，请在相同环境条件和相同安装方向下对变送器进行操作。变送器可调整到默认值，但是，如果已知确切的压力值（参考测量），也可以调整为其他压力值。

①如果您使用的是带有过滤器的中心环，请检查它们是否清洁，在必要时更换它们。

②启用变送器并在大气压下上电至少10分钟。

③用校准针点按ADJ按键，进行满度调节。黄绿闪烁2秒，调满成功；黄灯常亮2秒，调满失败。

④抽真空至低于p<<10-2 Pa，等待至少5分钟。

⑤用校准针点按ADJ按键，进行零点调节。黄绿闪烁2秒，调零成功；黄灯常亮2秒，调零失败。

  - 模拟输出

标准公式1（1.1 VDC-10 VDC）

RBP-201电阻变送器标准公式1输出信号与压力值的换算关系如下：

PTorr = 10((Vout-6.304)/1.286)                   Vout = 1.286*log10(PTorr) + 6.304

Pmbar = 10((Vout-6.143)/1.286)                   Vout = 1.286*log10(Pmbar) + 6.143

PPascal = 10((Vout-3.572)/1.286)                  Vout = 1.286*log10(PPascal) + 3.572

标准公式2（1.9 VDC-9 VDC）

RBP-201电阻变送器标准公式2可直接替代APG-100系列电阻规（继电器不兼容），其输出信号与压力值的换算关系如下：

PTorr = 10(Vout-6.125)                   Vout = log10(PTorr) + 6.125

Pmbar = 10(Vout-6)                     Vout = log10(Pmbar) + 6

PPascal = 10(Vout-4)                    Vout = log10(PPascal) + 4

标准公式3（2 VDC-10 VDC）

RBP-201电阻变送器标准公式3可直接替代APG-MP系列电阻规（继电器不兼容），其输出信号与压力值的换算关系如下：

| 电压（V） | 真空度（Torr) | 真空度（mabr） | 真空度（Pa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0000075 | 0.00001 | 0.001 |
| 2.05 | 0.000173 | 0.00023 | 0.023 |
| 2.1 | 0.000466 | 0.000621 | 0.0621 |
| 2.2 | 0.00102 | 0.00136 | 0.136 |
| 2.4 | 0.00223 | 0.00297 | 0.297 |
| 2.6 | 0.00346 | 0.00461 | 0.461 |
| 2.8 | 0.00488 | 0.0065 | 0.65 |
| 3 | 0.00765 | 0.0102 | 1.02 |
| 3.2 | 0.011 | 0.0147 | 1.47 |
| 3.4 | 0.0143 | 0.019 | 1.9 |
| 3.6 | 0.0221 | 0.0294 | 2.94 |
| 3.8 | 0.0312 | 0.0416 | 4.16 |
| 4 | 0.0421 | 0.0561 | 5.61 |
| 4.2 | 0.054 | 0.072 | 7.2 |
| 4.4 | 0.0671 | 0.0894 | 8.94 |
| 4.6 | 0.0848 | 0.113 | 11.3 |
| 4.8 | 0.109 | 0.145 | 14.5 |
| 5 | 0.132 | 0.176 | 17.6 |
| 5.2 | 0.167 | 0.222 | 22.2 |
| 5.4 | 0.237 | 0.316 | 31.6 |
| 5.6 | 0.31 | 0.413 | 41.3 |
| 5.8 | 0.405 | 0.539 | 53.9 |
| 6 | 0.512 | 0.682 | 68.2 |
| 6..2 | 0.631 | 0.84 | 84 |
| 6.4 | 0.795 | 1.06 | 106 |
| 6.6 | 0.998 | 1.33 | 133 |
| 6.8 | 1.2 | 1.6 | 160 |
| 7 | 1.4 | 1.86 | 186 |
| 7.2 | 1.7 | 2.26 | 226 |
| 7.4 | 2.06 | 2.74 | 274 |
| 7.6 | 2.43 | 3.24 | 324 |
| 7.8 | 2.8 | 3.73 | 373 |
| 8 | 3.29 | 4.38 | 438 |
| 8.2 | 3.97 | 5.29 | 529 |
| 8.4 | 4.7 | 6.26 | 626 |
| 8.6 | 5.72 | 7.62 | 762 |
| 8.8 | 7.04 | 9.38 | 938 |
| 9 | 9.53 | 12.7 | 1270 |
| 9.2 | 12.5 | 16.7 | 1670 |
| 9.4 | 16.8 | 22.4 | 2240 |
| 9.5 | 21.6 | 28.7 | 2870 |
| 9.6 | 26.5 | 35.3 | 3530 |
| 9.7 | 33.6 | 44.8 | 4480 |
| 9.8 | 49.9 | 66.4 | 6640 |
| 9.9 | 106 | 141 | 14100 |
| 9.95 | 462 | 615 | 61500 |
| 10 | 750 | 1000 | 100000 |

10 Torr线性公式（0-10 VDC）

RBP-201电阻变送器10Torr（10Torr以上都是10V）线性公式输出信号与压力值的换算关系如下：

PTorr = Vout                  Vout = PTorr

Pmbar = Vout*1.3332           Vout = Pmbar/1.3332

PPascal = Vout*133.32          Vout = PPascal/133.32

  - 通讯

通讯格式数据为MODBUS RTU。

可通过通讯查询真空度、校准满度、校准零点、查询/更改地址、查询/更改波特率。

大气状态长按无标识按键10S以上，可重置通讯设置为默认设置。

通讯总线RS485或RS232可选。

通讯协议

- 一、通讯设置

波特率：9600  停止位：1       数据位：8     奇偶校验：无

- 二、通讯协议

默认地址：01H          默认波特率：9600

大气状态下，长按无标识按键10s以上可恢复默认地址和波特率。

*数据格式均为16进制。

*若校验码错误从机不会回复任何消息。

*通讯过程中，可能由于环境干扰灯等其他因素，可能导致通讯数据收到干扰，从而验证失败。若验证失败不会影响正常通讯，再发送指令即可恢复通讯。

①读取真空度

| - 地址 | - 功能码 | - 执行功能码 | - 功能码长度 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 03H | - 00H 6BH | - 00H 02H | - B5H | - D7H |

响应数据帧：通讯地址、功能码、数据、数据数量、CRC校验。

例如响应真空度为5.0E-1Pa；

| - 地址 | - 功能码 | - 数据个数 | - 数据1 | - 数据2 | - 数据3 | - 数据4 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 03H | - 04H | - 35H | - 30H | - 2DH | - 31H | - 29H | - 74H |

数据内容为ASCII码。

数据1：35H——5    数据2：30H——0     数据3：2DH——-  数据4：31H——1

功能码错误则会回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 01H | - 81H | - 90H |

②校准满度

| - 地址 | - 功能码 | - 执行功能码 | - 功能码长度 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 06H | - 00H 6DH | - 00H 02H | - 99H | - D6H |

功能码错误则会回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 01H | - 81H | - 90H |

从机接收成功则回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 05H | - 80H | - 53H |

回复成功后，若网口指示灯闪烁2S则校准成功；失败则不闪烁。

③校准零点

| - 地址 | - 功能码 | - 执行功能码 | - 功能码长度 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 06H | - 00H 70H | - 00H 02H | - 09H | - D0H |

功能码错误则会回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 01H | - 81H | - 90H |

从机接收成功则回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 05H | - 80H | - 53H |

回复成功后，若网口指示灯闪烁2S则校准成功；失败则不闪烁。

④波特率操作

查询波特率

发送指令：

| - 地址 | - 功能码 | - 执行功能码 | - 功能码 长度 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 03H | - 00H 72H | - 00H 02H | - 64H | - 10H |

从机回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 数据个数 | - 数据1 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 03H | - 01H | - 03H | - B0H | - 49H |

响应数据为03H（数据与波特率对应关系请参考表1）。

功能码错误则会回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 01H | - 81H | - 90H |

更改波特率

发送指令：

| - 地址 | - 功能码 | - 执行功能码 | - 数据 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 06H | - 00H 72H | - 00H 04H | - 28H | - 12H |

数据04H代表波特率为19200（数据与波特率对应关系请参考表1）。

若更改成功，网口状态灯会闪烁2S；失败则不会闪烁。

更改失败响应数据：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 0AH | - C0H | - 57H |

错误码0AH代表数据错误。

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 01H | - 81H | - 90H |

错误码01H代表功能码错误。

表1  数据对应波特率表

| - 响应数据 | - 波特率 |
| --- | --- |
| - 01H | - 2400 |
| - 02H | - 4800 |
| - 03H | - 9600 |
| - 04H | - 19200 |
| - 05H | - 38400 |
| - 06H | - 57600 |
| - 07H | - 115200 |
| - 08H | - 参数异常，请重置通讯设置 |

⑤地址操作

地址查询

发送指令：

| - 地址 | - 功能码 | - 执行功能码 | - 功能码 长度 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 03H | - 00H 74H | - 00H 02H | - 84H | - 11H |

响应数据：

| - 地址 | - 功能码 | - 数据个数 | - 数据1 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 03H | - 01H | - 01H | - 31H | - 88H |

数据1：01H位从机当前地址。

功能码错误则会回复：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 01H | - 81H | - 90H |

更改地址

发送指令：

| - 地址 | - 功能码 | - 执行功能码 | - 数据 | - CRC16 低字节 | - CRC16 高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 06H | - 00H 74H | - 00H 02H | - 48H | - 11H |

若修改成功，从机响应数据为：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 05H | - 80H | - 53H |

若修改失败，从机响应数据：

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 0AH | - C0H | - 57H |

错误码0AH代表设置地址超范围（可设置地址范围为1~247）。

| - 地址 | - 功能码 | - 错误码 | - CRC16低字节 | - CRC16高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01H | - 81H | - 01H | - 81H | - 90H |

错误码01H代表功能码错误。

  - 继电器

继电器设置

这两个继电器可以设置为仪表测量范围内的任何压力。

①长按对应的SP按键2至5秒，模拟输出会显示当前继电器设定值，超过5s后，继电器会快速增长（当前量级的10%），当超过最高设定值时，设定值会恢复到最低设置值。

②当设定值快速增长时，释放按键，2s内点击或长按键，继电器值会缓慢增加（快速增长量的10%）。释放按键2s后，恢复测量模式。

继电器迟滞值

下图显示了继电器在动作时，存在一个迟滞。在断电时，触点将始终断开。

设定点的迟滞值为当前设定值的10%。

当测量值（模拟输出电压）低于设定值时，继电器闭合。

当测量值（模拟输出电压）大于设定值+迟滞值时，继电器断开。

售后

5.1  维修及返厂

5.2  保养

5.3  技术支持

5.4  责任与质保

  - 维修及返厂

如果变送器在收到后无法正常工作，请检查是否存在运输损坏，并检查电源/信号电缆的连接是否正确。任何损坏应立即联系承运人和睿宝公司。

保养

- 校准：所有变送器都需要初始和定期校准。请按照变送器调节要求进行校准，以确保变送器的读数精度。

技术支持

技术咨询及售后电话：18280332686，微信同步。

- 本手册如有更新，恕不另行通知，请关注我司网站以获得最新版本。

责任与质保

最终用户对使用的过程承担全部责任，如用户或者第三方使用有如下情景，本公司不再承担任何责任和质保：

- 不遵守本手册中的规则和警告。

- 用不适当的方式使用此产品。

- 对产品进行任何改装。

- 使用未列入本产品手册中的附件。

- 由于污染或者人为损坏。

真空检测  尽在睿宝

Vacuum Detection All in ReBorn

电话：028-85535089、85535103

传真：028-85534180

E-mail:serve@cdreborn.com

地址：四川省成都市东部新区未来大道1999号

TEL：028-85535089、85535103

FAX.：028-85534180

E-mail：serve@cdreborn.com

Add.：No. 1999 Future Avenue East New District Chengdu Sichuan